Балаков В.Ф., доцент, к.т.н. (000 "СИМВОЛ", ФГУП "РНИИ , КП", г. Москва), Урличич Ю.М., (ФГУП "РНИИ КП", г. Москва), Алексеев Ю.В., вед.н.с., д.м.н. (ГНЦ лазерной медицины, г. Москва), Полонский А.К., профессор, д.м.н. (ММСИ им. Н.Н. Семашко, г. Москва), Гладких С.П. профессор, д. фарм. н. (ГНЦ лазерной медицины, г. Москва), Гвоздев В.В. (ЗАО "НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ", г. Москва), Строганов А.С. (ФГУП "РНИИ КП", г. Москва)

В последнее десятилетие широкое распространение получили физиотерапевтические аппараты типа "МИЛТА", отличительной особенностью которых является сочетанное воздействие на пациента тремя физическими факторами: постоянным магнитным полем, низкоэнергетическими (нетепловыми) импульсным лазерным и непрерывным светодиодным излучениями ближней области инфракрасного спектра длин волн. 
    Первый макет такого аппарата был разработан в 1989г.группой медицинских и технических специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ММСИ им. Н.А. Семашко, Особого конструкторского бюро и радиотехнического факультета Московского энергетического института под руководством доктора медицинских наук, профессора А.К. Полонского и кандидата технических наук, доцента В.Ф. Балакова. 
    В ходе широкой эксплуатации аппаратов типа "МИЛТА" стало очевидным, что для повышения эффективности и безопасности их применения требуется дальнейшее их совершенствование, в частности, желательно было обеспечить: 
- контроль за эффективностью проведения физиотерапии; 
- возможность уточнения индивидуальной дозы лечебного воздействия; 
- возможность инструментальной диагностики и прогнозирования ряда заболеваний и в том числе послеоперационных осложнений. 
Все это было реализовано в аппарате "МИЛТА-Ф", который представляет собой новое поколение аппаратов типа "МИЛТА" [1,2,3], сохранившего и расширившего лечебные возможности последних. 
Аппарат защищен Патентом Российской Федерации №207287С с приоритетом от 09.02.90 г. В настоящее время патентодержателем является ЗАО "НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ". 
    Широкое использование аппаратов "МИЛТА" и "МИЛТА-Ф" позволило накопить огромный материал, подтверждающий высокую эффективность таких аппаратов. Результаты этих работ неоднократно докладывались на Всероссийских и международных конференциях [4, 5, 6] демонстрировались на российских и международных выставках. Аппараты типа "МИЛТА" получили высокую оценку специалистов, сертифицированы в Южной Корее и Франции. 
    Аппарат "МИЛТА-Ф" и его диагностические возможности были широко использованы в клинике и эксперименте при подготовке двух докторских (И.М. Алиев и Ю.В. Алексеев) и многих кандидатских диссертаций (например, Берсанов X.- А.У., Тхоржевскя Т.В., Халилов М.А. и др.). 
    Накопленный материал позволил приступить к созданию нового поколения аппаратов типа "МИЛТА-Ф". Так в 1998 - 1999 г.г. ЗАО "НПО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" совместно с 000 "СИМВОЛ" создали и запустили в серийное производство аппарат "МИЛТА-Ф-8-01", который успешно прошел технические (во ВНИИИМТ) и медицинские испытания (в МОНИКИ, ММСИ им. Н.А. Семашко, ЦФТБ г. Москвы и ЦВКГ им. Н.Н. Бурденко), получил высокие оценки специалистов, рекомендован Комитетом по новой технике Минздрава России в серийное производство и к применению в медицинских учреждениях. Аппарат показан на рис. 1 
    Основным отличием данной модели является расширение числа фиксированных частот повторения лазерного излучателя-<5, 10, 50, 80, 150, 600, 1500 и 5000 Гц), улучшены диагностические возможности аппарата, повышена его надежность, улучшен дизайн. 
    В настоящий момент завершена разработка и проходят испытания целый ряд новых модификаций аппарата, под торговым знаком "МИЛТА-Ф", имеющих широкий спектр технических возможностей, значительно повышающих эффективность их использования. Они созданы на основе базовой модели "МИЛТА-Ф-8-01".

Рис.1 Внешний вид аппарата "МИЛТА-Ф-8-01"

Основные особенности этих моделей:

- возможность уточнения индивидуальной дозы лечебного воздействия; 
- возможность диагностики и контроля за лечением ряда заболеваний и в том числе послеоперационных осложнений; 
- в аппарате применены микропроцессорное управление и современная элементная база; 
- введен дискретный таймер на время экспозиции 0,25; 0,5, 1; 2; 5; 10; 15 мин; 
- применен более экономичный и надежный источник питания; 
- введены более современные, простые и надежные органы управления; 
- обеспечена возможность подключения второго терминала полностью эквивалентного основному, что сокращает время процедуры и повышает эффективность работы аппарата при необходимости облучения больших поверхностей кожи, крупных суставов (например, тазобедренного, коленного); 
- предусмотрена возможность использования световодных насадок, обеспечивающих подведение излучения непосредственно к очагу поражения; 
- предусмотрена возможность подключения к аппарату терминалов для КВЧ-терапии и УЗИ-терапии; 
- предусмотрена возможность работы аппарата в режиме диалога с компьютером; 
- повышены диагностические возможности аппарата за счет установки дополнительных фотодиодов, вынесенных за пределы излучающей камеры (это решение защищено Патентом РФ).

На последнем обстоятельстве остановимся подробней. 
    Рассмотрим конструктивные особенности нового терминала и его работы.

Схематично терминал изображен на рисунке 2.

|  | 1. Терминал 2. Камера терминала 3. Светодиоды 4. Фотодиоды 5. Лазер 6. Магнит 7. Фотодиоды 8. Биообъект (мишень) |
| --- | --- |

Рис. 2. Схема терминала аппарата с биообъектом

Терминал (1) содержит камеру (2), в которой расположены импульсный полупроводниковый лазер (5) типа ЛПИ-101, 102, четыре ИК-светодиода (3) типа АЛ-119а и два фотодиода (4) типа К107а. 
Камера (2) проходит через кольцевой постоянный магнит, в отверстиях которого в специальных трубочках размещены 4 фотодиода (7) типа ФД-26К.

|  | 1. Терминал 2. Камера терминала 3. Светодиоды 4. Фотодиоды 5. Лазер 6. Магнит 7. Фотодиоды |
| --- | --- |

Рис. 3. Вид на терминал со стороны апертуры.

В аппарате "МИЛТА-Ф" терминал содержал лишь фотодиоды (4), расположенные внутри камеры. При наложении терминала на облучаемую поверхность на них поступал суммарный (интегральный) сигнал излучения светодиодов (3), отраженный в основном, поверхностными слоями биообъекта (8), расположенными непосредственно под камерой (2). Доля сигнала, рассеянного, переизлученного, или переотраженного внутренними слоями биообъекта, составляла лишь малую часть в этом сигнале, что затрудняло надежную, достоверную фиксацию его изменения. Тем не менее, как показали многочисленные работы, например [7, 8, 9,10, 11], даже в этом случае коэффициент отражения заметно изменялся в зависимости от состояния биообъекта, в т.ч. от наличия патологических изменений не только на поверхности, но и внутри него. 
    Размещение в аппарате "МИЛТА-Ф-8-01" высокочувствительных фотодиодов вне излучающей камеры внутри специальных трубочек, проходящих через отверстия в магните, позволило избавиться от отраженного от поверхности биообъекта сигнала. На эти фотодиоды могут поступать лишь переизлученные, рассеянные на более глубоколежащих слоях биообъекта ИК- сигналы, излученные светодиодами. Как показали эксперименты, это намного увеличило информацию о состоянии пациента, позволило получить более достоверные результаты о процессах, происходящих во внутренних слоях биообъекта. 
    На терминале размещен переключатель, позволяющий подавать на вход фоторегистратора (фотоприемника) сигналы либо с фотодиодов (4), либо с фотодиодов (7). 
    В первом случае при использовании фотодиодов (4), далее по тексту Ф4, измеряется коэффициент отражения от облучаемой поверхности и по его величине и ее изменению в процессе процедуры а также, от процедуре к процедуре, по сопоставлению коэффициентов отражения от различных участков данного биообъекга делается вывод об эффективности лечения и течения патологического процесса. 
    Во втором случае, когда сигнал на вход фотоприемника подается с фотодиодов (7), далее по тексту Ф7, вынесенных за пределы камеры (2) - мы получаем информацию о процессах внутри биообъекта, что позволяет использовать ее в целях диагностики различных заболеваний. 
    Рассмотрим первые результаты исследований, проведенных с таким терминалом. 
    Следует отметь, что на самом деле понятия "поверхностные" и "глубокие" структуры, которые мы употребляем, весьма условны, так как вопрос о точных механизмах отражения излучения при патологических процессах остается дискуссионным. У врачей, применявших аппарат в клинико-диагностических целях, создается впечатление, что основным фактором, существенно влияющим на коэффициент отражения, является кровенаполнение облучаемых тканей, в основном сосудов подкожной клетчатки. 
    Так любое механическое или термическое раздражение кожи существенно изменяет именно отражение "глубоких" структур, причем отражение становится меньше (поглощение больше). При ишемии, при спазме сосудов - наоборот. 
     Поэтому в дальнейшем будем указывать лишь с каких фотодиодов Ф4 или Ф7 снимается сигнал. 
    Так при использовании Ф4 изменение параметров зависит от активности кровотока, застойной гиперемии, отека тканей или наличия полостных структур. Дифференцирование вышеуказанных состояний возможно проводить в условиях клиники, позволяющих измерять кровоток в крупных сосудах и учитывать другие данные обследования больного. 
    Измерение отражения сигнала с контралатеральных точек здоровых тканей, позволяет получить интересные в диагностическом плане данные. 
    Например, при исследовании псориатической бляшки с небольшим инфильтратом в основном менялись цифры с поверхностных слоев (Ф4), а при выраженном инфильтрате - как с поверхностных (Ф4), так и с глубоких (Ф7) структур тканей. Причем в сравнении со здоровыми участками кожи отражение сигнала усиливалось до 30% и более. 
    При келоидном рубце также менялись цифры при Ф4, возрастая до 8 раз. Значительная разница показаний при Ф4 наблюдалась при тромбофлебитах глубоких вен конечностей, постинъекционных инфильтратах, отеке мышц в поясничной области, аднекситах. Четкие изменения фиксировались при: очаговой пневмонии, (подтвержденной рентгенологически), артрозо-артритах крупных суставов. 
    Можно утверждать, что при накоплении и обобщении полученных данных аппарат "МИЛТА-Ф-01" может быть использован не только для контроля за лечением, где изменение сигналов с Ф4 и Ф7 отражают динамику воспалительного процесса, но и в чисто диагностическом плане без обязательного измерения контралатеральных точек. 
    Наиболее интересные данные, исходя из которых уже определяются направления применения аппарата, получены при, отеке мышечной ткани, где четкие однонаправленные изменения уже служат не только для диагностики и наблюдения за процессом лечения, но и позволяют быстро и эффективно определять достаточность процедур мануальной терапии в течение одного сеанса, что трудно недооценить. 
    Другая сфера применения - объективное измерение кожных скарификационных проб, реакции Манту и т.д. 
    Здесь аппарат с успехом применялся чисто в диагностическом плане, что дало возможность изучения и контроля за эффективностью антигистаминных препаратов и проводимой десенсибилизирующей терапии. В частности аппарат был применен для оценки состояния вегетативной нервной системы с помощью скарификационных кожных проб с вазоактивными веществами, что впервые позволило быстрым и надежным способом выявить вегето-сосудистые нарушения и их направленность, а также осуществить подбор необходимых дозировок лекарственных препаратов и контролировать другие методы лечения подобных расстройств [12]. 
    В заключение следует отметить, что сфера применения аппарата безусловно будет расширяться по мере накопления клинического опыта его применения, и он не исчерпал возможности технического усовершенствования в дальнейшем.

Используемая литература

1. Балаков В.Ф., Ильин Ю.Б., Полонский А.К. "Магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический аппарат "МИЛТА-Ф" - инструмент для диагностики, профилактики, лечения и прогнозирования", Научно-тех. сб. "Использование лазеров для диагностики и лечения заболеваний". ЛАЗЕРИНФОРМ (Приложение) № 1, с. 47-52, 1996, Москва.

2. Балаков В.Ф., Ильин Б.Ю., Полонский А.К., Строганов А.С. "Магнитно-инфракрасный лазерный терапевтический аппарат со встроенным фоторегистратором - "МИЛТА-Ф" (Сб. статей III Всерос. Научно-практ. конфер. по квантовой терапии), Москва, 1997, с. 37-42, и Материалы IV Международного конгресса "Проблемы лазерной медицины", с. 325, Москва-ВидноеЮ, 1997.

3. Балаков В.Ф., Полонский А.К., Иванова И.Н., Гладких С.П. "Определение оптимальной экспозиции воздействия лазерным излучением при эпикутанном (наружном) облучении аппаратом "МИЛТА-Ф", Сб. "Использование лазеров для диагностики и лечения заболеваний", ЛАЗЕРИНФОРМ (Приложение), Научно-информ. сборник, 2 выпуск, стр. 35-37, 1998, Москва

4. "Проблемы лазерной медицины". Материалы IV Международного Конгресса, посвященного 10-летию Московского областного центра лазерной хирургии, 408 стр., Москва - Видное, 1997

5. Третья Всероссийская научно-практическая конференция по квантовой терапии. Сб. статей, 121 стр., Москва, 1997

6. Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция по квантовой терапии. Сб. статей, 156 стр., Москва, 1998

7. Халилов М.А. "Низко интенсивное лазерное излучение в сочетании с магнитным полем в комплексном лечении и профилактике послеоперационных гнойных осложнений". Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.м.н., Москва, 1999.

8. Берсанов Хож-Ахмед Увайсович. "Прогнозирование, диагностика и лечение послеоперационных осложнений с применением низко интенсивного лазерного излучения". Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.м.н., Москва, 1997.

9. Алексеев Ю.В. "Коррекция патогенетических нарушений внеклеточных компонентов соединительной ткани на основе лечебного воздействия лазерного облучение в терапии хронических заболеваний". Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.м.н., Москва, 1999 г.

10. Тхоржевская Т.В. "Магнитно-лазерная терапия в комплексном лечении обострения хронического бронхита". Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.м.н., Москва, 1997.

11. Алиев И.М. "Применение низко интенсивного ИК-лазерного излучения в комплексном лечении больных с гнойной инфекцией брюшной полости", Автореферат диссертация на соискание ученой степени д.м.н., Москва, 1995.

12. Алексеев Ю.В., Гладких С.П., Полонский А.К. и др. "Метод оценки состояния вегетативной нервной системы с помощью лазерной биофотометрии скарифицированных кожных проблем", Материалы IV Международного конгресса "Проблемы лазерной медицины", с. 232, Москва-Видное, 1997.

Опубликовано: "Современные возможности лазерной терапии", Материалы XI научно-практической конференции. ы с помощью лазерной биофотометрии скарифицированных кожных проблем", Материалы IV Международного конгресса "Проблемы лазерной медицины", с. 232, Москва-Видное, 1997.

Опубликовано: "Современные возможности лазерной терапии", Материалы XI научно-практической конференции.