В.Ф. Балаков, В.А. Буйлин, Д.Г. Бухаров, Г.А. Титов

ООО «СИМВОЛ», Учебно-научный центр Медицинского центра Управления делами Президента РФ, Московский энергетический институт, ЗАО «НПО Космического приборостроения», г. Москва, Россия

В лазерной медицине получили широкое распространение лечебно-диагностические аппараты «МИЛТА-Ф». Их отличительной особенностью является наличие трех факторов физиотерапевтического воздействия (постоянное магнитное поле, импульсное лазерное и непрерывное светодиодное инфракрасное (ИК) излучение), а также встроенных фоторегистраторов.

Целью модификации аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» является расширение его функциональных возможностей для применения в различных областях медицины и повышение надежности прибора (при этом все физиотерапевтические возможности, выходные параметры и внешний вид базовой модели аппарата сохраняются). Модернизированный аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» позволяет применять излучатели (терминалы) с физиотерапевтическими воздействиями следующих видов:

• Терминал 1, Импульсное лазерное излучение ИК-диапазона мощностью от 5 до 15 Вт, непрерывное светодиодное излучение ИК-диапазона мощностью от 0 до 120 мВт, постоянное магнитное поле индукцией от 30 до 50 мТл (штатный, «базовый» излучатель-терминал). Все перечисленные параметры воздействия могут использоваться как одновременно, так и в любом сочетании.

• Терминал 2. Его параметры полностью идентичны параметрам базового терминала (работает синхронно с ним). Предназначен для совместной обработки больших поверхностей, для применения паравертебральных методик, а также для сокращения времени процедуры лазерной терапии.

• Терминал 3. Импульсное лазерное излучение ИК-диапазона мощностью от 5 до 15 Вт, постоянное магнитное поле индукцией от 30 до 50 мТл, непрерывное светодиодное излучение красного диапазона мощностью от 0 до 50 мВт с широким спектром частот модуляции.

Все вышеперечисленные терминалы имеют равномерное распределение плотности мощности облучения на площади 4 см2. Встроенный в аппарат фоторегистратор позволяет устанавливать требуемый уровень мощности красного и ИК-излучения светодиодов с заданной точностью.

• Терминал 4 - матрица с равномерной плотностью мощности ИК-излучения на площади 12 см2. Импульсное лазерное излучения ИК-диапазона суммарной мощностью 60-70 Вт, постоянное магнитное поле 30-50 мТл, непрерывное светодиодное излучение ИК-диапазона мощностью от 0 до 150 мВт.

• Терминал 5. Крайневысокочастотное (КВЧ) излучение на трех длинах волн - 4,9; 5,6 и 7,1 мм с плотностью потока мощности 4-12 мВт/ см2.

Модернизированный аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» сохраняет все свои биофотометрические возможности, позволяя измерять величину отраженного от тела пациента ИК-сигнала, проводить мониторинг лечебного процесса, определять локализацию очага воспаления и количество поглощенной пациентом энергии излучения, тем самым давая врачу возможность подбирать индивидуальную методику лечения для каждого конкретного пациента.

Модернизированный аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» имеет совмещение с персональным компьютером, что позволяет вести базу данных пациентов (курсы лечения, процедуры, сеансы лечения, корректировку и добавление новых методик), устанавливать все параметры излучения непосредственно с компьютера и вести историю лечебных процедур каждого пациента.

Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» обеспечен подробными методическими указаниями по применению каждого терминала при лечении заболеваний в разных областях медицины.

A modified apparatus for magnit-IR-laser therapy «MILTA-F-8-01»

V.F. Balakov, V.A. Builin, D.G. Bukharov, G.A. Titov

The modification of «MILTA-F-8-01» device for magnet-laser therapy improves functional and performance reliability of the apparatus. There has been realized a brand new feature of connecting additional emanating terminals for special purposes (i. e. red, IR-light as well as UHF-band terminals) and also PC Windows environment compatibility.