В.Ф.Балаков, А.К.Полонский
Москва, Россия.

Цель настоящего доклада - показать новые возможности и области применения биофотометрии в лазерной терапии.

Основное содержание доклада - информация об опыте и особенностях применения терапевтического лазерного аппарата типа "МИЛТА-Ф" со встроенным фоторегистратором.
 Аппарат был разработан и серийно выпускается ЗАО "НПО Космического Приборостроения" и ООО "СИМВОЛ", Россия. Медицинскими соисполнителями при разработке аппарата были ММСИ им. Н.А.Семашко и НИИСП им Н.В.Склифосовского. Аппарат успешно прошел все технические и медицинские испытания и получил положительные отзывы от многих ведущих клиник России.  Аппараты типа "МИЛТА" получили широкую известность и применяются в сотнях медицинских учреждений России и ряда других стран, его положительное воздействие испытали на себе десятки тысяч пациентов. 
 Аппарат cостоит из блока управления и терминала. Отличительные особенности - наличие трех факторов воздействия: постоянного магнитного поля, низкоинтенсивных импульсного лазерного и непрерывного светодиодного излучений ИК диапазона длин волн. Как показали многочисленные исследования и опыт применения аппаратов типа "МИЛТА" в ведущих клиниках России и других стран сочетанное воздействие указанных трёх факторов в 1,3-1,5 раза повышает эффективность лазерной терапии. Аппарат содержит встроенный биофотометр, измеряющий отраженное от облучаемого объекта ИК излучение. 
 Наличие встроенного биофотометра позволяет решать следующие задачи:  -определять и устанавливать заданный уровень мощности светодиодного излучения; 
 -определять коэффициент отражения от кожи и подлежащих тканей пациента; 
 -определять индивидуальную дозу ИК энергии, поглощенной пациентом в течение процедуры; 
 -диагностировать наличие ряда патологических изменений тканей (опухоль, скопление гноя, воспалительные процессы и др.) по величине коэффициента отражения; 
 -контролировать эффективность проведения лазерной терапии, в том числе, диагностировать на ранней стадии возникновение послеоперационных осложнений.
 Аппараты типа "МИЛТА-Ф" защищены патентами Российской Федерации № 2072879 с приоритетом от 09 февраля 1990 года и № 2143293 с приоритетом от 13 марта 1999 года. Патентодержателями являются ЗАО "НПО Космического Приборостроения" и ООО "СИМВОЛ", Россия.
 Последняя модификация аппарата "МИЛТА-Ф-8-02" имеет биофотометр с двумя каналами приёма информации. Терминал содержит камеру, в которой расположены импульсный полупроводниковый лазер, светодиоды и фотодиоды.Камера проходит через постоянный магнит, в отверстиях которого размещены фотодиоды. Отраженные, переизлучённые сигналы на вход индикатора биофотометра подаются либо с фотодиодов -первый канал приёма, либо с фотодиодов - второй канал приёма. При наложении терминала на биообъект и использовании первого канала, на фотоприёмник поступает интегральный сигнал излучения светодиодов, отражённый, в основном, от кожи пациента, на участке, расположенном непосредственно под камерой. Это позволяет измерять коэффициент отражения от облучаемой поверхности. Знание коэффициента отражения, мощности ИК-излучателей и длительности процедуры позволяют определить индивидуальную дозу - количество энергии, поглощённой пациентом за сеанс (за время процедуры). Динамика изменения коэффициента отражения в течение процедуры и от процедуры к процедуре позволяет судить об эффективности лазерной терапии. Сопоставление коэффициентов отражения от контрлатеральных зон пациента позволяет выявлять наличие очага патологического процесса. Однако, при использовании первого канала приёма информации, доля сигнала, рассеянного, переотраженного подкожными слоями пациента, в суммарном сигнале, поступающем на вход биофотометра, составляет малую часть, что затрудняет диагностику внутренней патологии. При использовании второго канала, когда сигналы поступают на фотодиоды, вынесенные за пределы камеры, практически исключается попадание на вход биофотометра сигнала, отраженного от облучаемой поверхности. При плотном прилегании терминала к телу, на фотодиоды имеют возможность попасть лишь излучённые светодиодами ИК сигналы, рассеянные, переотраженные подкожными структурами тканей организма человека. Следует отметить, что на сегодня вопрос о механизмах отражения, переотражения, рассеяния, переизлучения ИК-излучений в сложных биоструктурах при наличии той или иной патологии изучен недостаточно глубоко. У врачей, применявших аппарат в лечебно-диагностических целях, сложилось мнение, что основным фактором, влияющим на коэффициент отражения, является кровенаполнение облучаемых тканей, в основном сосудов подкожной клетчатки. Замечено, что любое механическое или термическое раздражение кожи существенно изменяет сигнал от более глубоких структур (по второму каналу)- сигнал становится меньше (поглощение увеличивается). В случае ишемии, при спазме сосудов - наоборот. При использовании первого канала изменение сигнала (коэффициента отражения) существенно зависит от активности кровотока, застойной гиперемии, отёка тканей или наличия полостных структур. Дифференцирование вышеуказанных состояний возможно проводить с учётом других объективных методов исследования. Измерение коэффициента отражения в контрлатеральных точках пациента позволяет получить интересные в диагностическом плане данные. Например, при исследовании псориатической бляшки с небольшим инфильтратом в основном изменялись данные, полученные по первому каналу (коэффициент отражения), а при выраженном инфильтрате - как по первому, так и по второму каналам. Причём, по сравнению со здоровыми участками кожи, отражение сигнала возрастало до 30% и более. Резкое изменение коэффициента отражения наблюдалось при келоидном рубце, тромбофлебитах глубоких вен конечностей, постинъекционных инфильтратах, отёке мышц в поясничной области, аднекситах, артрозо-артритах крупных суставов, а также при очаговой пневмонии. Изменение сигналов по первому и второму каналам во времени отражает динамику воспалительного процесса при лазерной терапии и позволяет прогнозировать результаты терапии. Интересные данные получены при отёке мышечной ткани, где чёткие, однонаправленные изменения сигналов позволяют судить об эффективности лечения и определять достаточность процедур, в том числе и мануальной терапии, в течение одного сеанса (по выравниванию коэффициентов отражения в контрлатеральных зонах). Другая область применения биофотометрии - измерение кожных скарификационных проб, реакции Манту и др. Здесь аппарат успешно применялся в диагностическом плане, что дало возможность изучения и контроля за эффективностью антигистаминных препаратов и проводимой десенсибилизирующей терапии. В частности аппарат был применён для оценки состояния вегетативной нервной системы с помощью скарификационных кожных проб с вазоактивными веществами, что впервые позволило быстрым и надежным способом выявить вегето-сосудистые нарушения и их направленность, а также осуществить подбор необходимых дозировок лекарственных препаратов и контролировать другие методы леченя подобных расстройств. 
 В заключение хотелось бы отметить ещё некоторые особенности аппарата:
 -предусмотрена возможность применения световодных насадок, что позволяет подводить лазерное излучение непосредственно к очагу патологии (гинекологические, проктологические, стоматологические, отолорингологические, акопунктурные насадки); 
 -предусмотрена возможность подключения второго терминала, полностью эквивалентного основному, что сокращает время процедуры и повышает эффективность лечения при необходимости облучения больших площадей кожи, крупных суставов (тазобедренного, коленного); 
 -предусмотрена возможность работы аппарата в режиме диалога с компьютером.