На клинической базе кафедры акушерства и гинекологии стоматологического факультета Московского государственного медико-стоматологического университета (2-е гинекологическое отделение городской клинической больницы №13 г. Москвы) проводились исследования лечебно-диагностических возможностей аппарата «Милта-Ф-8-01» в усовершенствованном варианте с фоторегистратором, вынесенным за пределы излучающего терминала.

Под наблюдением находилось 50 больных с острыми воспалительными заболеваниями придатков матки в возрасте от 17 до 48 лет, которые были разделены на две группы. В первой группе 30 больных, которым в комплексе лечебных мероприятий, наряду с традиционной терапией, применяли магнито-ИК-свето-лазерную терапию. Вторую, группу сравнения составили 20 пациенток, которых лечили традиционными методами, включавшие антибактериальную, противовоспалительную, инфузионную, десенсибилизирующую, иммуномодулирующую, витаминотерапию.

Коэффициент отражения определяли в проекции придатков матки до начала лечения, в динамике и после окончания лечения в течение 10-14 суток. Исследования проводились в двух режимах регистрации отраженного сигнала: с «поверхностных» структур биообъектов, используя для этого фоторегистраторы, расположенные внутри терминала аппаратами с «более глубоких» - фоторегистраторами, вынесенными за его пределы.

Нами использовался биофотометрический метод регистрации оптического коэффициента отражения в области проекции придатков маткиТпрогнозирования течения воспалительного процесса и контроля эффективности проводимой терапии. Проведенные исследования показали, что величина оптического коэффициента отражения при острых воспалительных заболеваниях придатков матки с использованием встроенного фоторегистратора колеблется в среднем 29±1,9 у. е., при снятии показателей с «более глубоких» слоев 116±9,3 у. е., после лечения 42±1,5 у. е. и 138±12,4 у. е. соответственно.

На 3 сутки лечения «поверхностный» коэффициент отражения у пациенток основной группы изменился незначительно (не превышал 31±0,7 у. е.), «глубокий» - повысился до 123±7,4 у. е., в то время как в группе сравнения больных эти показатели не менялись.

Различие в значениях показателя коэффициента отражения приобрело характер статистически значимости на 7 магнито-ИК-свето-лазерного воздействия, он достиг значения 38±2,3 у. е. и 130±11,4 у. е. соответственно.

После 10 сеансов магнито-ИК-свето-лазерной терапии в основной группе больных показатели коэффициента отражения приблизились к норме, тогда как в группе сравнения в это время прирост «поверхностного» показателя составил 37,8±1,4 у. е., «глубокого» 134±12,5 у. е. (таблица 1).

Таблица 1. Динамика коэффициента отражения при магнито-ИК-свето-лазерной терапии у больных с острыми воспалительными заболеваниями придатков матки

| Группы больных | Коэффициент отражения (у. е.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 сутки | 3 сутки | 5 сутки | 7 сутки | 9 сутки | 11 сутки |
| Основная | 116±9,3 | 123±7,4 | 126±9,5 | 130±11,4 | 136±10,7 | 138±12,4 |
| Контрольная | 115±7,8 | 118±7,6 | 120±10,1 | 124±10,8 | 128±11,2 | 131±11,9 |

Биофотометрический мониторинг убедительно продемонстрировал ощутимость разницы в динамике процесса у больных исследуемых групп. У больных основной группы достоверные изменения произошли уже на 9 сутки лечения, а у больных группы сравнения только на 14 сутки.

такая закономерность изменения оптического показателя коэффициента отражения "глубокого", в отличие от "поверхностного" коррелировало с клинической картиной заболевания, данными лабораторных и ультразвуковых показателей.

Выводы:

- Усовершенствованный аппарат «Милта-Ф-8-01» с дополнительным биофоторегистратором позволяет получить более достоверную информацию о состоянии биологического объекта из «глубоких слоев», в частности, при остром сальпингоофорите и оценить степень выраженности воспалительного процесса. Особенно в случаях выраженной подкожной жировой клетчатки передней брюшной стенки, что невозможно при использовании встроенного фоторегистратора.

- Именно эти изменения позволяют оценить эффективность проводимой терапии и прогнозировать течения воспалительных заболеваний придатков матки.

- Данные особенности модифицированного аппарата позволяют определить более точную локализацию патологического процесса в полости малого таза (органы гениталий, аппендикс и т. д.).

- Дальнейшее проведение исследования позволит» расширить возможности применения данной методики в диагностике и прогнозировании течения воспалительных заболеваний придатков матки.

| Исполнитель: к. м. н., докторант | Исаев А. К. |
| --- | --- |
| Научный консультант: д. м. н., профессор | Умаханова М. М. |
| Заведующий кафедрой: д. м. п., профессор | Торчинов А. М. |