В ГНЦ лазерной медицины проводились исследования диагностических возможностей аппарата "МИЛТА-Ф" в усовершенствованном варианте с регистрирующими фотоэлементами в ИК-диапазоне, вынесенными за пределы излучающего терминала. Исследования проводились в двух режимах регистрации отраженного сигнала.

Измерялись коэффициенты отражения с "поверхностных" структур биообъектов -фоторегйстраторами расположенными внутри терминала и с "более глубоких" структур - фоторегистраторами вынесенными за его пределы.

Исследования проводились у больных с различными заболеваниями. Контролем являлось измерение отраженного сигнала с контрлатерального участка ткани по сравнению с участком, имеющим патологические изменения.

Обследовалось 50 больных на базе Центральной кожной клинической больницы им.В.Г.Короленко и научно-консультативной поликлиники ГНЦ ЛМ. Наблюдались больные с распространенным псориазом, очаговой склеродермией, аллергическими дерматитами и т.д. в процессе лечения. Отмечена четкая зависимость уровня коэффициента отражения, выраженного в условных единицах при псориазе и других заболеваниях в зависимости от клинического течения заболевания. Так например: до лечения коэффициент отражения составил у всех больных с псориазом «в среднем 40,47±0,93 у.е. при снятии показателей с "поверхностных" структур кожи и 33,2+0,68 у.е. при снятии показателей с "более глубоких" структур. После лечения соответственно - 35,5±0,83 у.е. и 30,16±0,75 у.е. Показатели снимались с поверхности псориатических бляшек. Контрлатедальные поверхности кожи в среднем давали значения 26,19 у.е. и 19,83 у.е. соответственно. Изменения коэффициента отражения (К.О.) "глубокого" в отличие от К.О. "поверхностного" коррелировало с клиническим течением заболевания на фоне лечения.

Подобная зависимость выявлена и при некоторых других заболеваниях кожи как то: очаговая склеродермия, аллергические дерматиты и т.д.

Совместно с факультетом фундаментальной медицины МГУ йм.М.В.Ломоносова на их клинической базе таким же методом обследованы группы больных с туберкулезным спондиллитом и здоровых людей. Выявлена четкая зависимость изменения К.О. от течения заболевания, сопоставимая с данными термографии и коррелирующая с рентгенографическими данными. При этом значимые изменения были исключительно для К.О. "глубоких" структур.

Изменения К.О. отмечены также у здоровых людей при экспериментальной гипертермии участков кожи и над участками тканей при физической нагрузке. Интересные данные получены при обследовании донорской крови. Стоит отметить диагностическую ценность метода при радикулитах различных отделов позвоночника, тромбофлебитах глубоких и поверхностных вен и трофических язвах нижних конечностей.

Полученные результаты исследований доложены на ряде региональных и международных конференций, опубликованы в научных журналах.

Выводы:

- Усовершенствование аппарата "МИЛТА-Ф" с вынесенными биофотометрами резко увеличило его диагностические возможности, коэффициент отражения от "глубоких" структур более информативен, чем от "поверхностных", заложенных в первоначальный вариант "МИЛТЫ-Ф"

- Именно эти изменения позволяют контролировать течение и прогнозировать развитие патологических процессов при ряде заболеваний.

- В основном, по нашему мнению, регистрируются изменения связанные с микроциркуляцией крови в тканях, а также, возможно, с оптической плотностью их структур.

- Регистрация изменений К.О. может использоваться как вспомогательный метод для контроля за эффективностью проводимой терапии при ряде заболеваний, а в ряде случаев и для более точной их диагностики.

- Данные особенности модифицированного аппарата также позволяют более точно рассчитывать необходимые дозы лазерного облучения.

- Дальнейшее проведение исследования по данной тематике позволят расширить сферы применения данного аппарата.

| Руководитель отдела медико-биологических исследований ГНЦ ЛМ | д,м.н. Ю.В.Алексеев |
| --- | --- |
| Зам.директора по науке ГНЦ ЛМ | д.м.н.проф. В.И.Елисеенко |