Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» с двумя фоторегистраторами был получен ФКБ КЗ г. Москвы, являющейся базой кафедры физиотерапии РМАПО, для клинических испытаний в августе месяце 2002 года.

Целью испытаний являлось выяснение целесообразности введения в конструкцию аппарата дополнительного фоторегистратора (ДФР), вынесенного за пределы облучаемого участка поверхности.

Фотодиагностические исследования проводились в процессе магнито-ИК-свето-лазерной терапии (МСЛТ) аппаратом «МИЛТА-Ф-8-01» с ДФР.

В изучаемой группе закончили лечение 45 пациентов, которым проведено более 450 магнито-свето-лазерных процедур и более 350 фотодиагностических обследований.

16 пациентам фотодиагностические обследования проводились в ходе каждой процедуры;

7 пациентам - предварительно до начала лечения в ФКБ и после его окончания;

остальные пациенты обследовались в процессе каждой 3-й или 4-й магнито-свето-лазерной процедуры.

У 29 больных магнито-свето-лазерная терапия была составляющей комплексного физиобальнеолечения; 11 больным была проведена исключительно магнито-свето-лазерная терапия; 5 пациентов были обследованы предварительно до лечения и после его окончания, но их физиобальнеолечебные комплексы не включали магнито-свето-лазерную терапию.

В числе 45 пролеченных больных были пациенты:

- с заболеваниями периферической нервной системы (с вертеброгенными корешковыми болевыми, сосудистыми и двигательными нарушениями, в том числе после операций на межпозвоночных дисках; больная токсической полинейропатией и смешанным парезом стопы);

- с заболеваниями суставов (ревматоидным полиартритом, псориатической артропатией, гонартрозами, коксартрозами, в том числе с дисплазией тазобедренных суставов, осложнённых асептическим некрозом);

- с острым подагрическим артрозом;

- с выраженной вегетососудистой дистонией и синдромом Рейно;

- с хроническим обструктивным бронхитом в фазе обострения.

Возраст больных - от 37 до 73 лет. Больным назначались магнито-свето-лазерные процедуры в соответствии с методиками, изложенными в пособии для врачей, прилагаемом к аппарату. Способ лечения - контактный, с лёгкой компрессией мягких тканей.

Переносимость процедур у всех пациентов была хорошей. Анализ результатов лечения базировался, в основном, на тщательном клиническом анализе самочувствия и состояния больного.

При фотодиагностике использовалась мощность светодиодного излучения — 100 мВт, частота лазерного излучения - 1500 Гц.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВЫВОДЫ.

- Во всех случаях показания ДФР в зоне патологии сравнивались с показаниями в симметричных участках тела больного (это касалось паравертебральных зон позвоночника, суставов, очага воспаления и т.д,)

- В случае положительной динамики в результате проводимого лечения отмечалось постепенное увеличение показаний ДФР в зоне патологических изменений и постепенное выравнивание показаний в сравнении с таковыми в симметричных участках тела пациента. Причём, чем больше было выражено клиническое улучшение, тем менее значимой оказывалась асимметрия показателей ДФР к концу лечения. Необходимо отметить, что диапазон изменения показаний ДФР был во много раз больше, чем у базового фоторегистратора, предназначенного для установки заданного уровня мощности ИК- излучения светодиодов, и для измерения коэффициента отражения от облучаемой поверхности. Это существенно расширило диапазон измерений рассеянного в тканях облучаемого объекта ИК-излучения и повысило достоверность результатов.

- Анализ показаний ДФР коррелировался с клиническими данными, при этом физиотерапевтическая клиника не имела значимой диагностической базы. Но у всех пациентов, кого в процессе лечения удалось обследовать в динамике, (таких больных было около 30%), наблюдаемые тенденции изменения показаний ДФР подтвердились и показаниями лабораторной диагностики.

- Наблюдения, проведенные в ходе данной работы, позволяют утверждать, что введение ДФР в конструкцию аппарата полностью себя оправдывает. Это позволяет с большей достоверностью определять локализацию патологии, существенно облегчает наблюдение динамики изменения показаний и их направленности, а, следовательно, оценивать эффективность проводимого лечения и про^гнозировать возможность возникновения осложнений.

- ДФР имеет более высокую чувствительность по сравнению со штатным фоторегистратором, что облегчает возможность наблюдения, анализа тенденций изменения характера имеющегося патологического процесса и эффективности проводимой процедуры.

- Изменения показаний ДФР в процессе курса лечения, а в некоторых случаях наглядно уже в процессе проводимой процедуры, позволяют делать выводы об эффективности лечения, целесообразности выбранного метода, методики, а вероятно, и дозы магнито-свето- лазерной аппликации.

- Все эти вопросы требуют дальнейшего изучения и анализа получаемых результатов, с целью накопления данных и последующей разработки методических рекомендаций для врачей по использованию данного инструмента на практике.

Хотелось бы надеяться, что фоторегистраторы ИК-излучений со временем займут достойное место (особенно в физиотерапевтических аппаратах-комбайнах), наряду с широко используемой физиотерапевтами электродиагностикой электровозбудимости нервно-мышечных структур и пунктурной диагностикой, используемой сегодня не только рефлексотерапевтами, но и физиотерапевтами, для контроля лечения, в частности, при КВЧ терапии.

| Зав. ЭСЛО ФКБ КЗ г. Москвы | Панфилова О. В. |
| --- | --- |