Испытания проведены на кафедре физиотерапии ВУФ МОНИКИ.

В аппарате «МИЛТА-Ф-8-01» в терминал (излучающую головку) встроены два фоторегистратора (ФР): внутренний (ВФР), размещённый внутри излучающей камеры, и наружный (НФР), вынесенный за пределы излучающей камеры.

С помощью ВФР устанавливается требуемый уровень мощности излучения ИК-светодиодов и определяется коэффициент отражения ИК-излучения от облучаемой поверхности, а с помощью НФР регистрируется обратно рассеянное в более глубоких слоях биообъекта ИК-излучение, т. к. при контакте терминала с облучаемой поверхностью отражённый от неё сигнал на вход НФР не попадает.

Основная задача исследований: определить, даёт ли наличие НФР преимущества при его использовании совместно с ВФР при определении локализации патологического очага и регистрации изменения показаний ФР в процессе лечения (по сравнению с одним внутренним ФР).

Аппарат «МИЛТА-Ф-8-01» с двумя встроенными фоторегистраторами был получен кафедрой в августе 2002 года. Исследования проводились в ходе сеансов магнито-ИК-свето-лазерной терапии. Было проведено лечение 20 пациентов со следующей патологией, деформирующий артроз коленного сустава, пяточная шпора, остеохондроз с корешковым синдромом, постинфекционные инфильтраты, осложнённые раны, гайморит.

В зависимости от остроты процесса использовали частоту повторения лазерного ИК-излучения от 50 до 600 Гц при импульсной мощности 5 Вт, мощность светодиодного ИК-излучения - 100 мВт. Время воздействия на одну точку составляло от 2 до 4 минут. В среднем больные получили по 8 процедур. Показания ВФР и НФР фиксировались в начале и конце каждого сеанса (2 или 4 минуты). Достоверных изменений показаний за указанное время не отмечено, они колебались в пределах двух-трёх единиц (малая продолжительность процедуры). В процессе курса проводимого лечения, по мере стихания воспаления, снижения застойного отёка в зоне облучения и окружающих тканей, значительно увеличивались показания НФР (в меньшей степени ВФР) и стремились к показаниям в симметричных зонах пациента, где отсутствовала патология. Особенно наглядно были выражены эти изменения при лечении раневого процесса и инфильтратов. Кроме того, замеры показаний НФР и ВФР вокруг воспаления позволяли диагностировать распространённость очага воспаления и определять зоны магнито-ИК-свето-лазерного воздействия. При этом диапазон изменения показаний НФР значительно больше, чем у ВФР, что существенно облегчает процесс измерений и повышает достоверность их результатов.

С целью выяснения возможности использования фоторегистраторов аппарата «МИЛТА-Ф-8-01» для оценки эффективности воздействия на пациента другими физиотерапевтическими факторами, были проведены замеры показаний НФР и ВФР до и после процедур УВЧ, ультразвука, магнитотерапии и микроволновой терапии. Результаты этих исследований приведены в таблице №1.

Таблица №1. Изменение показаний ВФР и НФР в процессе однократных процедур.

| Наименование фактора воздействия | Показания ВФР |  | Показания НФР |  | Патология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до процедуры | после процедуры | до процедуры | после процедуры |  |
| 1.Ультразвук | 58 | 64 | 74 | 82 | Инфильтрат |
| 2.УВЧ | 43 (29) | 50 (38) | 62 (57) | 74(65) | Инфильтрат (острый) |
| З.Магнитотерапия | 23 | 38 | 42 | 49 | Артроз (через капрон.чулок) |
| 4.Микроволновая терапия | 29 | 23 | 48 | 42 | ---///--- (обострение процесса) |

На основании полученных результатов исследований можно определить выраженность изменения кровотока в поверхностных и глубоких тканях после некоторых физиотерапевтических воздействий.

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы:

- Введение НФР даёт существенные преимущества аппарату при его использовании для определения локализации и размера очага патологии и остроты воспалительного процесса.

- Выявлены достоверные изменения показаний фоторегистраторов в процессе лечения.

- Наличие НФР позволяет использовать аппарат для контроля влияния других физических воздействий на поверхностное и глубокое кровообращение.

- В плане уточнения и расширения диагностических возможностей НФР необходимы дополнительные исследования.

| Зав. кафедрой физиотерапии ФУВ МОНИКИ, профессор | Н. Ю. Гилинская |
| --- | --- |
| Доцент кафедры | О. В. Трунова |